# ПЭЧ-01

# Приемник сигналов эталонной частоты, предназначенный для формирования высокоточных и высокостабильных по частоте сигналов, синхронизируемых по эталонным сигналам частоты и времени, передаваемых радиостанцией РБУ (66,(6) Гц). Область применения: метрологическое обеспечение частотных измерений. Соответствует обязательным требованиям ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

# Рабочие условия эксплуатации

- Температура окружающей среды от +5°С до +50°С

- Относительная влажность воздуха при температуре +25°С до 90%

- Питание от источника постоянного тока +5-9 В или от сети переменного тока напряжением 220 В через адаптер 220/5 В

- Атмосферное давление от 537 до 800 мм рт. ст. (70 – 106,7 кПа)

# Технические характеристики ПЭЧ-01

- Частота принимаемых радиосигналов 66,(6) кГц

- Чувствительность не хуже 0,5 мкВ

- Полоса пропускания радиоприемного тракта по уровню -3 дБ не более 20 Гц

- Избирательность не хуже 30 дБ при отстройке от номинальной частоты на ±200 Гц

- Входное сопротивление по входу "АНТЕННА ПАССИВНАЯ" (20-100) Ом

- Входной сигнал 10 МГц от внешней меры частоты должен соответствовать следующим требованиям:

  - напряжение не менее 0,5 В на нагрузке 1 кОм

  - относительное отклонение частоты не более ±5*10-7

  - внешняя мера частоты должна иметь вход АПЧ с пределами регулирования от 0 до +5 В

- Выходные сигналы:

  - на разъеме "РАДИОСИГНАЛ синус"– сигнал квазисинусоидальной формы с частотой 66,(6) кГц размахом не менее 50 мВ при напряжении сигнала на входе "АНТЕННА ПАССИВНАЯ" 2 мкВ (на нагрузке 1 кОм)

  - на разъеме "РАДИОСИГНАЛ прямоугольный" – импульсный сигнал с частотой повторения 66,(6) кГц, уровнями ТТЛ на нагрузке 10 кОм при напряжении сигнала на входе "АНТЕННА ПАССИВНАЯ" 2 мкВ

  - на разъемах 10 МГц, 5 МГц, 1 МГц, 0,1 МГц – сигналы квазисинусоидальной формы напряжением не менее 0,5 В на нагрузке 50 Ом.

  - на разъеме 1 Гц – импульсный сигнал с уровнями ТТЛ, длительностью не менее 50 мс

  - на разъеме АПЧ – сигнал постоянного тока, изменяющийся в пределах (0,5–4)В на нагрузке 1 кОм

  - на разъеме "АНТЕННА АКТИВНАЯ" – напряжение постоянного тока +(15±1)В

- Относительная погрешность по частоте выходных сигналов 10 МГц, 5 МГц, 1 МГц, 0,1 МГц за 24 часа при уверенном приеме ЭСЧВ не более ______

- Прибор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, по истечении времени установления рабочего режима, равного 30 мин

- Питание от сети 220 В осуществляется через адаптер 220/5 В, потребляемый ток __________ мА

- Прибор допускает непрерывную круглосуточную работу при сохранении технических характеристик

- Прибор сохраняет свои технические характеристики при работе в динамическом диапазоне рабочих температур от +5°С до +50°С

- По устойчивости и прочности к воздействию механических факторов прибор удовлетворяет требованиям группы 3 ГОСТ 2261-82

- Масса прибора не более _______

- Габаритные размеры __________

- Средняя наработка на отказ 50000 часов

- Средний срок службы 10 лет

# Описание структурной схемы прибора



Радиосигнал с антенны усиливается приемником и поступает на систему АПЧ и буферный усилитель, где формируются сигналы квазисинусоидальной формы частотой 66,(6) кГц и импульсный сигнал с уровнями ТТЛ частотой повторения 66,(6) кГц. На второй вход системы АПЧ сигнал 66,(6) кГц формируется или от внешней меры частоты или от внутреннего кварцевого генератора. При обнаружении внешнего сигнала 10 МГц селектор блокирует прохождение сигнала внутреннего генератора, при отсутствии внешнего сигнала 10МГц через селектор проходит сигнал от внутреннего кварцевого генератора. Сигнал с системы АПЧ для управления частотой генератора подается на внутренний генератор и на разъем АПЧ.

При работе с внутренним кварцевым генератором, напряжение, управляющее частотой генератора, может быть проконтролировано на разъеме АПЧ. При работе с внешней мерой частоты, напряжение, управляющее частотой генератора, с разъема АПЧ необходимо подключить к управляющему элементу внешнего генератора.

Сигнал с обнаружителя радиосигнала управляет светодиодом (двухцветным) РАДИОСИГНАЛ, расположенным на передней панели прибора. При отсутствии эталонного радиосигнала высвечивается красный светодиод, сигнализирующий о невозможности работы с прибором. При наличии эталонного радиосигнала высвечивается зеленый светодиод. Выходные сигналы 10 МГц, 5 МГц, 1 МГц, 0,1 МГц формируются резонансными усилителями, импульсный сигнал частотой повторения 1 Гц длительностью 50 мс поступает непосредственно с ТТЛ логики.

Источник:  «Стабихрон» (http://www.stabihron.ru/pach01.php)